|  |  | УТВЕРДЖАЮ Директор ООО «Гетробот» _______________ М.В. Мерзляков «___» ____________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ (СТЕНДА)

ДЛЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА И ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

РТ.СПВ.00.00.000ПМ

2021 г.

- Общие положения

  - Настоящая программа и методика испытаний РТ.СПВ.00.00.000ПМ (далее по тексту -  программа) является основным руководящим документом при подготовке и проведении испытаний стенда паспортизации волокна РТ.СПВ.00.00.000.

  - Основанием для проведения заводских испытаний являются требования, изложенные в Техническом задании к договору № 02/2021-GR от 23.04.2021 г.

  - Программа определяет содержание, организацию, последовательность и методику проведения испытаний и является обязательной для всех участников испытаний.

  - Программа разработана в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.210-2001 и ГОСТ РВ 15.211-2002.

- Объект испытаний

Объектом испытаний является стенд параметризации волокна РТ.СПВ.00.00.000 (далее по тексту -  стенд), разработанный и изготовленный ООО «Гетробот».

- Цель и задачи испытаний

  - Испытания стенда проводятся с целью определения его годности к эксплуатации.

  - Задачами испытания стенда являются:
	-  проверка на соответствие требованиям ТЗ;

-  проверка качества изготовления;

-  оценка правильности принятых конструктивных и схемных решений;

-  оценка готовности к монтажу и эксплуатации в условиях предприятия-заказчика.

- Общие требования

  - Испытания стенда проводятся силами ООО «Гетробот» и ПАО «ПНППК» при участии наблюдателя от ООО «Инверсия-Сенсор».

  - Состав комиссии по проведению испытаний:

-  представитель предприятия-изготовителя ООО «Гетробот»;

-  представитель предприятия-заказчика ПАО «ПНППК»;

- представитель ООО «Инверсия-Сенсор» (по согласованию).

  - Основными обязанностями комиссии являются:

- ознакомится с руководством по эксплуатации РТ.СПВ.00.00.000РЭ;

-  организация и техническое руководство испытаниями;

-  контроль за полнотой и объемом испытаний;

-  контроль за выполнением принятых комиссией решений;

-  контроль за материально-техническим обеспечением испытаний;

-  оценка результатов испытаний;

-  составление отчетной документации по испытаниям (протокола испытаний);

  - Комиссия имеет право:

-  привлекать к испытаниям представителей предприятий и организаций, не включенных в состав комиссии по проведению испытаний;

-  временно прекращать испытания, если представленный на испытания стенд не соответствует по своим характеристикам ТЗ, не обеспечивает безопасность работ, а также, если не выяснены причины предыдущих отказов, неисправностей, аварий.

  - Члены комиссии несут персональную ответственность за организацию и проведение испытаний в соответствии с требованиями руководящих документов.

  - Члены комиссии несут ответственность за полноту и качество испытаний в соответствии с настоящей программой.

  - После проведения испытаний комиссия должна заполнить протокол испытаний.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

Для измерения диаметра волокна использовать Микрометр цифровой Digimatic Mitutoyo.

Материалы, применяемые для измерения геометрических параметров согласно Таблицы 1.

| Пинцет импортный от 12,0 до 14,5 см | Surgicon J-16-022 (14,5 см) Surgicon J-16-078 (12,0 см) |
| --- | --- |
| Нож канцелярский | ГОСТом не регламентируется |
| Маркер (цвет не регламентируется) перманентный (нестираемый) | ГОСТом не регламентируется |
| Ручка шариковая | ГОСТом не регламентируется |
| Устройство подготовки торцов ВОС с диаметром кварцевой оболочки 125 мкм | 24X0-RCL 125 |
| Устройство для снятия буферного покрытия (плазменный стриппер) | PWS-90 |
| Держатели ВОС | 2XXX-250 |
| Держатели ВОС | 2XXX-185 |
| Ножницы |  |
| Спирт этиловый | ГОСТ 18300-87 |
| Салфетки безворсовые | ГОСТ 29298-2005 |
| Линейка - 500 | ГОСТ 427-75 |

Таблица 1 – Материалы.

- Программа испытаний

Определяемые показатели и предельные отклонения испытуемого образца представлены в Таблице 2.

| Пункт программы испытаний | Наименование Показателя | Ед. изм. | Номинальное значение | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Внешний вид | - | - | 7.1 |
| 6.2 | Общая работоспособность стенда | - | - | 7.2 |
| 6.3 | Проверка повторяемости измерений | мкм | ±2 | 7.4 |

Таблица 2 – Определяемые показатели и предельные отклонения испытуемого образца

- Методики испытаний

Все действия со стендом при выполнении данной методики должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации РТ.СПВ.00.00.000РЭ.

Перед проведением сканирования волокна на стенде необходимо произвести калибровку стенда согласно РТ.СПВ.00.00.000РЭ.

  - Визуальный осмотр

    - Осмотреть внешний вид стенда. Проверить целостность деталей и сборочных узлов. Трещины, сколы и зазубрины не допускаются.

    - Проверить состав изделия и ЗИП согласно РТ.СПВ.00.00.000РЭ.

  - Общая работоспособность стенда

    - Запустить инициализацию стенда. Убедится в работоспособности линейного и кругового транслятора.

    - Проверить механизмы настройки захватов, модуль юстировки и механизм натяжения. Вращать рукояти вышеуказанных модулей. Движение должно быть плавным и без заеданий.

    - Включить/выключить лазер. Проверить наличие светового сигнала.

    - Запустить процесс сканирования волокна. Длина сканирования по оси волокна не более 7 мм.

    - Контролировать визуально наличие изображения в рабочем поле программы с камеры из состава узла технического зрения.

    - По окончанию сканирования проверить запись файла формата CSV по указанному заранее пути. Проверить наличие изображений с камеры в формате PNG на жестком диске компьютера.

  - Проверка повторяемости измерений стенда:

    - Выбрать три экземпляра волокна с полиимидным покрытием длиной от 0,2 до 0,5м. Зачистить волокно в зоне рядом с торцами. Сколоть торцы. Длина зачищенного волокна у сколотого торца не более 5 мм.

    - Проверка без повторной установки образца в зажимы стенда:

      - Сканировать один экземпляр волокна три раза.

      - Сравнить полученные данные между собой. Разница средних диаметров по сечениям (dсрз) между сканированиями не должна превышать ±2 мкм. Разница относительного среднего значения некруглости по сечениям (δсрз) между сканированиями не должна превышать 5%. Методику расчёта см. в Приложении А к настоящему документу.

    - Проверка с повторной установкой образца в зажимы стенда:

      - Сканировать один экземпляр образца.

      - Демонтировать образец и установить обратно по предварительно нанесённым маркером меткам.

      - Произвести сканирование.

      - Повторить пункты 7.3.2.1 – 7.3.2.3 три раза.

      - Сравнить полученные данные между собой. Разница средних диаметров по длине (Dср) между сканированиями не должна превышать ±2 мкм. Разница относительного среднего значения некруглости по длине (δср) между сканированиями не должна превышать 5%. Методику расчёта см. в Приложении А к настоящему документу.

- Отчетность

| - По результатам испытаний по программе пункт 6 оформить протокол испытаний. |  | Отв.: ООО «Гетробот» |
| --- | --- | --- |
| - Провести анализ полученных результатов и оформить отчет по проведённым работам. |  | Отв.: ООО «Гетробот» |

Ведущий инженер-конструктор                     					П.Р. Мурадян

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель директора НТЦ – начальник УВОК - главный конструктор ВОК | Д.И. Шевцов |
| --- | --- |
| Технический директор ООО «Инверсия-Сенсор» | А.А. Оглезнев |

Приложение А

Методика расчёта параметров

A.1 Средневзвешанный диаметр по длине Dср:

Dср=1ni=0ndсрзi;

dсрз – средний размер в срезе:

dсрз= 1ki-0kdi;

n – количество срезов,

d – фактический диаметр волокна,

k – количество замеров фактического диаметра в одном срезе.

A.2 Относительное среднее значение некруглости по длине δср:

δср=1ni=0nδсрзi;

δсрз - относительное среднее значение некруглости по срезу:

δсрз= 1ki-0kdсрзi-DсрDср*100%;